平成20年度生命環境科学科卒業研究最終審査　発表要旨

マングローブの葉におけるヒ素濃縮効果の検証

谷合研究室　 0523202　 萩塚　洋平

1.背景及び目的

環境中の汚染物質を植物によって浄化回収する手法をファイトレメディエーションと呼んでいる。沿岸地域などの汽水域は生育する植物種が少なくこうした手法が利用しにくい環境の一つである。こうした地域で生育する数少ない植物の一つがマングローブである。マングローブはヒルギ科の植物の総称で、体内にとり込んだ塩類を特定の葉に濃縮して排出する塩類分離機能により耐塩性を有している。このような塩類分離機能を有する葉では塩類と同時に共存する金属なども濃縮している可能性があると考えられ、いくつかの研究例が報告されている。本研究では、既存の研究事例が少なく、有害性が高いヒ素に着目し、塩類分離機能を有するマングローブの葉における、濃縮効果を検証するための方法を検討する。

2.実験方法

植物試料中のヒ素の定量は粉砕などの前処理を行った後、代表的な湿式灰化法１）に基づいた加圧酸分解を行い、ヨウ化物抽出法２）を用いて試料から抽出-逆抽出して、フレームレス原子吸光光度計で分析する。

2.1実験装置

日立製Z-5010偏光ゼーマン原子吸光分光光度計、島津製作所製UV-2200吸光光度計を用いた。

2.2前処理と加圧酸分解

一般的な植物試料の湿式灰化法１）に則り、分析する植物の葉を洗浄し、乾燥後、刃物で細かく刻み、超純水を加え、ホモジェナイザーで均一化する。均一化した溶液を分解瓶にとり、水酸化ナトリウム・ペルオキソニ硫酸カリウム溶液を加え、密栓し、オートクレーブに入れて、120℃で30分間加熱分解を行う。分解終了後、分解瓶をオートクレーブから取り出して、不溶物をろ過した後、放冷し超純水を加え定容として試料溶液とする。

2.3ヨウ化物抽出法２）

分液ロート内に試料溶液10mlを入れ、ヨウ化カリウム溶液5mlを加えて振り混ぜ、これにベンゼン20mlを加えて約１分間激しく振り混ぜ、静置して二層に分離した後、下層の水相を捨てる。有機相は塩酸（1+1）約10mlで洗浄後、超純水30mlを加えて約30秒間振り混ぜ、静置して二層に分離した後、下層の水相を取り出し、逆抽出液として分析に使用する。

2.4吸光光度法によるヒ素の定量

ヨウ化物イオンを多く含む溶液中のヒ素の定量にはモリブドヒ酸吸光光度法２）を用いた。ヒ素を含んだ溶液10ml、 1.5×10－２mol/l七モリブデン酸六アンモニウム溶液10ml及び、L-アスコルビン酸溶液10mlを加え、振り混ぜる。これを沸騰水浴中で加熱して、モリブドヒ酸青を呈色させた後、流水で冷却し、100ml定容にする。この溶液の吸光度を、水を対照液として、波長850nmで測定する。

2.5原子吸光光度法によるヒ素の定量

逆抽出液中のヒ素の定量にはフレームレス型黒鉛炉原子吸光光度計を用いた。この際、共存物質であるヨウ化物イオンによる干渉を抑制する為に、マトリックスモディファイアとしてCoを添加する。

3.結果および考察

3.1原子吸光測定条件の検討

原子吸光分析用As標準溶液を超純水で希釈したものを、原子吸光測定の各段階における条件検討に使用し、最適条件を求めた。

表１．原子吸光光度計のヒ素定量の最適条件

|  | 乾燥 | 灰化 | 原子化 | クリーン | 冷却 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始温度(℃) | 80 | 500 | 2500 | 2600 | 0 |
| 終了温度（℃） | 160 | 500 | 2500 | 2600 | 0 |
| 昇温時間（S） | 53 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 継続時間(S) | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 |
| ガス流量(ml/min) | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |

3.2原子吸光測定のヒ素の定量範囲の算出

表１の最適条件で検量線を作成し、ブランクの標準偏差より求めた検出下限(S/N=3)は0.12ppbであった。定量下限(S/N=10)は0.42ppb、定量範囲は0.42～100ppbであった。

3.3モリブドヒ酸青吸光光度法の最適条件

抽出-逆抽出の条件検討にはモリブドヒ酸青吸光光度法を用いた。七モリブデン酸六アンモニウム溶液及びL‐アスコルビン酸溶液それぞれの濃度と反応時間について最適化した。

４.まとめ

本研究では、植物試料中のヒ素の分析にヨウ化物抽出法を用いている。このヨウ化物抽出法の条件検討は、溶液中のヨウ化物イオンの影響を考慮して、モリブドヒ酸青吸光光度法により行った。

５.参考文献

1)JIS K 0102 (46.3.1)

2)JIS G 1225

3)谷合哲行他、鉄と鋼、vol.89、No.9、pp47-54、（2003）